附件一：
	型号
	数量
	单位
	预算单价
（元）
	预算总价
（元）
	功能

	水平离心机
	1
	台
	65000.00 
	65000.00 
	1. 最大相对离心力（rcf）： 3,000×g（4,400 rpm）；

2. 转速/离心力：100 ‐ 4,400 rpm: 100 rpm 递增，100 ‐ 3,000 x g: 100 x g 递增；

3. 离心时间：30 s ‐ 10 min，30 s 递增；10 min ‐ 99 min，1 min 递增；可实现连续离心；

4. 最大转子容量 4 × 100 mL；

5. 机身占地面积小，宽x深x高：32cm x 39.5cm x 24.3 cm，适用于工作台空间拥挤、紧凑的空间布局；

6. 超静音运行，噪音水平＜52 dB(A)，提高工作环境舒适度；

7. SOFT 软刹车功能，适用于细胞相关的稳定、梯度离心；

8. *“At set RPM” 定速计时功能，达到设定转速后才开始倒计时，离心过程更充分；

9. 参数锁定功能，防止意外修改参数；

10. 不锈钢转子腔体，防锈、易于清洁；

11. 自动失衡识别功能，确保最佳的离心安全性；

12. * 具有气密性转子盖/吊篮盖，转子气密性经由英国Porton Down的应用微生物研究中心（CAMR）测试并认证，可高温高压灭菌；

* 离心结束后，离心机盖自动开启，防止样品过热，方便取放样品。
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